

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业：许昌帝豪实业公司

编 号：0168-2019-2021

审核类型：年度监督审核

编号：0168-2019-2021

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 许昌帝豪实业公司 | 企业联系人 | 冯小峰 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0561 | 证书有效期 | 2024-12-01 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 第2次监督审核 | 本次监督时间 | 2021年11月18日上午-2021年11月19日下午（远程） |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 鞠录梅 ISC[S]0234  赵庶娴 ISC-284207 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层/管理者代表、生产管理部、办公室、业务管理部、研发中心、铝箔工段、水松纸工段、纸箱工段 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在许昌帝豪实业公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的7个职能部门，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

企业于2021年9月16日-17日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为2个组，对公司7个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年9月26日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2021年10月19日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。查管评输入报告7份，覆盖了企业7个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增测量过程。公司已识别出了主要16个产品的测量过程共108个，重要检验过程59个，“接装纸卷芯壁厚测量过程”等3个关键测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“接装纸卷芯壁厚测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“接装纸卷芯壁厚测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附1《接装纸卷芯壁厚测量过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程 “接装纸卷芯壁厚测量过程” 的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“接装纸卷芯壁厚测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》和附3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对测量管理体系2020年度监督审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。“不符合01：查研发中心的证书编号为ST202010038707的纸管抗压试验机的校准证书，未描述本次校准所使用的主标准器的计量特性信息，不符合认证审核准则条款 “7.1”计量确认的要求。不符合02：查“水松纸工段机台自检记录”中套印偏差的测量，技术要求为≤0.2mm,现场使用的是一种塑料软性标尺，未提供出该标尺的溯源和管理记录。不符合认证审核准则条款号：7.2.3（a）测量过程实现的要求。”。经审核组审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及3项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对2021年1季度至2021年3季度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方3家为“许昌市质量技术监督检验测试中心”， “广州力赛计量检测有限公司”、“东莞市帝恩检测有限公司”，已完成评价，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，评定结果满足要求。

7.4. 企业未建立最高计量标准，企业共有测量设备535台，均列入企业计量管理工作，规定了9台件测量设备列入强制检定管理。关键测量设备均全部委外检定/校准，检定校准服务机构共3家为“许昌市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410011号）”、 “广州力赛计量检测有限公司（机构注册号：CNAS L4463）”、“东莞市帝恩检测有限公司”（机构注册号：CNAS L7127）”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现1个不符合情况，属于次要不符合。

不符合01：查研发中心提供的证书编号为2WB21101518329-0006A的厚度仪（型号规格E.G,出厂编号47282），证书上出具的“厚度示值误差”中该仪器的允许误差为“±0.02mm”,不能有效实现烟用接装纸被测参数“厚度（0.045mm±0.005mm）”的测量。不符合认证审核准则条款“7.2.3测量过程的实现”的要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：


12、企业主要耗能品种为水、电、蒸汽。企业2020年12月到2021年11月用水6792吨；用电3687729度；用蒸汽4346.48吨，共折合1074.73吨标煤。不是重点耗能企业。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2021年11月18日上午至11月19日下午，对许昌帝豪实业公司建立的测量管理体系进行第2次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，许昌帝豪实业公司，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过2021年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业持续提升关键测量过程的识别和有效性管理，加强对测量设备管控和计量确认验证手段，从企业原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行有效控制，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长（签字）： 日 期：2021年11月19日



审核组成员(签字)： 日 期： 2021年11月19日

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：