项目编号：0093-2019-2021

审核员现场监督审核记录(三)

企业名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

审核员：

审核日期：2021年11月2日上午至2021年11月3日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查企业建立了《测量设备台账》，所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证。测量设备使用环境符合要求。 查：板带二分厂现场编号为B526103472的电子天平，由镇江市计量检定测试中心检定，检定证书编号：419009400，检定日期2021年4月1日。资质有效，符合要求。 查：板带三分厂的磅秤的自校砝码，由镇江市计量检定测试中心检定，检定证书编号：519030477-002，检定日期2021年06月23日。授权人签章资质有效，符合要求。 查：退火分厂的热电偶的自校规范，DS/QES-SA（ZB）-22-2019，校准记录填写规范，信息齐全。 查台账信息和证书信息一致，检定证书，填写规范，无遗漏，资质有效，符合要求。 | 板带一分厂 板带二分厂 板带三分厂 涂层分厂 退火分厂 | 否 |
| 2 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？抽查关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：板带一分厂《测量过程控制一览表》，共12个测量过程。 抽查《计量确认过程验证记录表》，验证记录表内容完整，验证方法正确，验证结果满足要求。 | 板带一分厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2.4测量过程 | 查板带三分厂共有11个测量过程，其中有8个重要测量过程、1个关键测量过程。查测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 品质部对关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。 | 板带三分厂 | 否 |
| 4 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 查企业测量设备均委外进行检定校准。检定校准服务机构共3家为“镇江市计量检定测试中心（计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2019）1011号）”、“江苏省计量科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01022号）”、“上海校正技术检测有限公司（机构注册号：CNAS L5871）”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查板带一分厂，编号D3-7电子地上衡使用内部校准方式，溯源方式不正确。不符合认证审核准则条款号：“7. 3.2溯源性”的要求。 | 板带一分厂 板带二分厂 板带三分厂 退火分厂 涂层分厂 | 不符合03 |
| 5 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了《审核和监视控制程序》。对列入体系管理的关键控制测量过程和测量设备，能按照编写的《审核和监视控制程序》规定的频次进行监视，符合要求。 | 板带一分厂 板带二分厂 板带三分厂 退火分厂 涂层分厂 | 否 |
| 6 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查企业对发现的不合格设备采取的措施做出了规定。经验证确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。检查未发现不合格设备。 | 涂层分厂 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，抽样检查计划实施的情况？法定计量单位的使用情况？ | 计量法制要求 | 企业共有7台件测量设备纳入强制检定。 查“纵剪生产记录表”“分切生产记录表”等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求查企业生产过程检测记录和工艺文件记录，相关法定单位符合规范。 | 板带一分厂 板带二分厂 板带三分厂 退火分厂 涂层分厂 | 否 |