[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1097-2021
审核员现场审核记录

企业名称:成都声立德克技术有限公司
审核员： [image: image2.png]


                             审核日期： 2021年 12月2日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制《计量职能管理程序》，企业计量职能机构是管理部。已在公司体系程序文件文件中，规定了最高管理者的6项职责，管理部计量职能的21项。询问生产部部长   、兼职计量员及相关测量人员，各自岗位计量管理职能，均清楚自己在测量管理体系中本部门及本职工作岗位中的担负计量管理职能和职责。
	生产部

管理部（人力资源）
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	生产部已组织识别企业组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。
计量要求导出和验证，详见抽样记录《2级超声波水表出厂示值误差检验过程计量要求导出和计量验证记录》内容。


	生产部

管理部（人力资源）
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	企业编制《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。有2021年度1-11月份实施结果统计分析汇总。质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。
	生产部

管理部（人力资源））
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查管理部人力资源《2021年培训计划》，全年计划培训1次，查培训记录。企业已于分别于2021年6月4日和6月8日组织了质量手册、程序文件宣贯和GBT19022测量管理体系 测量过程和测量设备标准宣贯培训，有计划、有记录。

	生产部

管理部（人力资源）
	

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制了企业测量管理体系MM-2016《管理手册 》、MP-2016《程序文件》。                       

 基本覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。
现场抽查生产部管理和技术文件，企业测量管理体系管理标准有：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》等资料；

企业产品主要执行标准为: GB/T778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表  第一部分：计量要求和技术要求》、 GB/T778.2-2018《饮用冷水水表和热水水表  第二部分：试验方法》、GB/T778.3-2018《饮用冷水水表和热水水表  第三部分：试验报告格式》等标准。上述标准现行有效并受控。
	生产部

管理部（人力资源）
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》。
现场抽查编号75489192《水表性能试验记录表》，记录内容有：检验执行标准、检验项目、检验设备、试验时间、操作步骤等项目。检验结果合格，人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。报告保存期限 5年。
	生产部

管理部（人力资源）
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	公司建立《标识管理程序》、《测量设备管理控制程序》。编制制了《公司测量设备管理台账》 ，识别并规定了28台（件）测量设备列入测量体系进行管理。
企业没有建立计量标准，测量设备均委外送机构进行检定/校准。管理部负责测量设备全过程管理，组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。

抽查在用编号为672982049790数字万用表、编号为SDS1MDBC1R1741的数字示波器、编号2021090801的数显卡尺。3台设备校准日期均在有效期内，并粘贴确认标识，已列入台账管理，符合标准要求。测量设备的有关信息和检定证书、台账信息一致。测量管理体系中所用的设备与其它设备能清楚地区分，现场抽查的测量设备都处于有效的检定/校准状态.
企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业已建立最高标准装置，所有测量设备送东莞市帝恩检测有限公司、中国测试技术研究院检定校准。

测量环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》
	生产部

管理部（人力资源）
	否

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。已识别自动标定软件3.0；出厂检测软件；
等软件，查企业提供了软件验证和确认记录。
	生产部

管理部（人力资源
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	企业建立《测量设备计量确认控制程序》、。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。抽查生产部，已对体系内的测量设备，进行了检定/校准/验证，测量设备满足预期使用要求。
企业有测量设备建有《计量确认明细表》，对28台测量设备进行了计量确认。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。

抽查关键测量过程：《2级超声波水表出厂示值误差检验》测量过程计量确认资料，计量要求识别正确，计量性能测试方法正确。最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格，配备的测量设备满足要求。测量设备计量确认信息量齐全，符合标准要求。
	生产部

管理部（人力资源
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业建立《测量过程设计和实现管理程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别建立了6个测量过程，技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中，关键测量过程,1个。分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。
抽查关键测量过程《2级超声波水表出厂示值误差检验》，相关技术资料齐全，记

录完整规范。 
	生产部

管理部（人力资源）
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。
   抽查了《2级超声波水表出厂示值误差检验》关键测量过程不确定度评定方法正确。见附件《2级超声波水表出厂示值误差检验》的《测量不确定度评定报告》。
	生产部

管理部（人力资源）
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	公司制定了《不合格控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。有关责任部门及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，一周内纠正措施已完成，内审中的1个不符合项已关闭。经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司未发现不合格测量过程。
	生产部

管理部（人力资源）
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。
	生产部

管理部（人力资源）
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	企业规定了28台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查5件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	生产部

管理部（人力资源））
	否


 4 / 4

