附录D

**DN15旋翼式水表密封试验测量过程监视记录表**

压力表1和压力表2 检定状态：压力表(0-2.5)MPa 2.5级合格。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 测量过程名称 | 压力表1 | 压力表2 | E值 | 检查密封性  无泄漏 | 结论 | 检查人员 |
| 2020.12.20 | 密封性试验 | 2.00MPa | 2.01MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.01.06 | 密封性试验 | 1.99MPa | 2..00MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.02.05 | 密封性试验 | 2.00MPa | 2.01MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.03.08 | 密封性试验 | 2.00MPa | 2.01MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.04.29 | 密封性试验 | 2.00MPa | 1.99MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.05.09 | 密封性试验 | 2.00MPa | 1.99MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.06.29 | 密封性试验 | 2.00MPa | 2.0MPa | 0 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.07.25 | 密封性试验 | 2.00MPa | 2.01MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.08.8 | 密封性试验 | 2.00MPa | 2.01MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.09.25 | 密封性试验 | 2.00MPa | 2.01MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.10.8 | 密封性试验 | 2.00MPa | 2.01MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |
| 2021.11.02 | 密封性试验 | 2.00MPa | 1.99MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 王璞 |

编制：王璞 批准：刘广宁