编号：0142-2019-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆萱威机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:张林 | | | |
| 不符合事实描述：生产技术部在用的编号为E26637,(0-150)mm带表游标卡尺校准日期2020.10.19。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003 6.2.4条款 标识\_\_\_\_\_\_  未标题-2不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_**√**\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_cb0b699c905d31b11b0e2518d581d49_副本\_\_\_  企业部门代表（签名）\_cb0b699c905d31b11b0e2518d581d49_副本\_  日期:2021.10.26 | | | |
| 纠正措施:  组织部门相关人员，学习标准6.2.4条款的要求。对该测量设备粘贴计量标识，将其它计量器具再次确认状态的标识。类似问题一并解决。  未标题-2企业部门代表签名: cb0b699c905d31b11b0e2518d581d49_副本 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。  未标题-2  审核组代表签名: 日期: 2021.10.28 | | | |

可另附页