**测量设备溯源抽查表**

编号：0211-2019-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 鼎圣集团有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 开关柜事业部 | 绝缘电阻测试仪 | 201113933 | IR4056-20 | ±2% | 绝缘电阻表检定装置Urel=0.13％ K=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2021.03.15 | √ |
| 母线事业部 | 耐电压测试仪 | 1610447 | NCJ2672D | ±5% | 耐电压测试仪校准装置0.2级 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2021.03.15 | √ |
| 母线事业部 | 回路电阻测试仪 | KGG-ZJ008 | HTHL-100A | ±1% | 模拟大功率直流标准电阻器Urel=0.02％K=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2021.03.15 | √ |
| 母线事业部 | 接地电阻测试仪 | KGG-ZJ009 | JDR-I | ±（2%读数+1mΩ） | 模拟交直流电阻器0.05级 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2021.03.15 | √ |
| 母线事业部 | X射线荧光镀层测厚仪 | DSY18 | XDL210 | ±(3%H+1) μm | 膜厚片U=1.0μmK=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2021.01.11 | √ |
| 开关柜事业部 | 材料拉力试验机 | 2302 | YC-120-K100 | 1级 | 标准测力环0.3级 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2021.03.15 | √ |
| 开关柜事业部 | 热像仪 | 639084583 | E5 | ±2% | 黑体辐射源U=(0.5-1.8)℃K=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2021.03.15 | √ |
| 开关柜事业部 | 数显千分尺 | 200680049 | (0-25)mm | ±4μm | 量块5等 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2021.03.15 | √ |
| 成套部 | 钢卷尺 | GJC-003 | (0-3.5)m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺±(0.03+0.03L)mm | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2021.03.22 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天朔计量检测股份有限公司机构校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021 年11 月25 日~ 11月26日上午 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。