42CrMo调质无缝钢管抗拉强度检验过程

不确定度评定报告

1 、概述
1.1测量方法：依据GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 ；

1.2环境条件：温度（10-35）℃；

1.3检测设备：WAW-4605-E微机控制电液伺服万能试验机                                                                                                                                                                     1.4被测对象：42CrMo调质无缝钢管拉伸试样，试样直径Φ10mm

1.5测量过程：机械加工试件加工尺寸参照GB/T228.1-2010的要求。采用微机控制电液伺服万能试验机进行拉伸试验，直接读取抗拉强度Rm

2、评定三个试样平均结果的抗拉强度检验过程不确定度。

使用10个试样，得到测量列，测量得到的结果见表1。

试验标准偏差按贝塞尔公式计算：sX=i=1nXi−X2n−1，X=i=110Xi10

表1  重复性实验测量结果

| 序号 | 试样直径d (mm) | 抗拉强度Rm (MPa) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 1136 |
| 2 | 10.00 | 1125 |
| 3 | 10.01 | 1142 |
| 4 | 10.00 | 1136 |
| 5 | 10.00 | 1145 |
| 6 | 10.00 | 1138 |
| 7 | 10.01 | 1142 |
| 8 | 10.00 | 1132 |
| 9 | 9.98 | 1126 |
| 10 | 10.00 | 1125 |
| 抗拉强度平均值MPa | 1134.7 |  |
| 实验标准偏差si MPa | 7.44 |  |
| 相对标准偏差s % | 0.656% |  |

3、抗拉强度检验过程不确定度的评定：

数学模型：

Rm=FmS0

ucrel(Rm)=u2rel(Fm)+u2rel(S0)+u2rel(rep)+u2rel(Rmv)

Rm—抗拉强度MPa

S0—原始横截面积mm2

Fm—最大试验力 N

Rep—重复性

Rmv—拉伸速率对抗拉强度的影响

3.1 A类相对标准不确度分量urel(rep)的评定：

因评定三个试样测量平均值的不确定度，故应：

urel(rep)=s3=0.656%3=0.379%

urel(Fm)3.2最大力Fm的B类相对标准不确定度分项的评定；

查WAW-4605-E微机控制电液伺服万能试验机的校准证书得：Urel=0.15%.k=2

则urel(Fm)=0.15%2=0.075%

3.3原始横截面积S0的B类相对标准不确定度分项urel(d)的评定。

测定横截面积时，测量每个尺寸应准确到±0.5%，则按均匀分布，半宽a=0.5%,取包含因子k=3，则面积的计算公式S0=14πd2

测量直径d引入的相对标准不确定度为：

urel(d)=0.5%3=0.289%

原始横截面积S0引入的相对标准不确定度为：

urel(S0)=2×urel(d)=2×0.289%=0.578%

urel(Rmv)3.4拉伸速率影响带来的相对标准不确定度分项

实验得出，在拉伸速率变化范围内，抗拉强度最大相差20MPa,拉伸速率对抗拉强度的影响为±10MPa,按均匀分布考虑：

u(Rmv)=10MPa3=5.774MPa             urel(Rmv)=5.774MPa1134.7MPa=0.509%

3.5抗拉强度的相对合成不确定度：

表2  抗拉强度的标准不确定度分项汇总

| 标准不确定度分项 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| urel（rep） | 测量重复性 | 0.379% |
| urel（Fm） | 最大力 | 0.075% |
| u rel（S0） | 试样原始横截面积 | 0.578% |
| u rel（Rmv） | 拉伸速率 | 0.509% |

ucrel(Rm)=u2rel(Fm)+u2rel(S0)+u2rel(rep)+u2rel(Rmv)(0.379%)2+(0.075%)2+(0.578%)2+(0.509%)20.995％

3.6抗拉强度检验过程不确定度Urel(Rm)：

取包含概率p = 95%，按k=2，则

Urel(Rm)=k×urel(Rm)=2×0.995%=1.99%