**测量设备溯源抽查表**

编号：0212-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海巨忠水务科技(集团)有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 噪音计 | JZJ-07 | UT353 | ±2.0dB | 声校准器U=0.4dB | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021.7.28 | √ |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | 1911120 | ET2678 | ±5% | 交直流标准电阻器Urel=0.02% k=2 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021.7.28 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 18115153 | ZC25-3 | （1～10）MΩ时  ±10% | 电阻直流箱  （1～10）MΩ时  U=(0.0013～0.008)MΩ | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021.7.28 | √ |
| 生产部 | 高度游标  卡尺 | 10226339 | 0～300mm | ±0.04mm | 量块4等 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021.7.28 | √ |
| 质检部 | 耐压测试仪 | HI908024 | KW2672A | ±5% | 耐压测试仪检定装置Urel=0.14% k=2 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2021.7.28 | √ |
| 生产部 | 智能流量计 | JZ/JL009 | DN200 | ±1.5% | QJ气表校准验台  ±0.1% | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2021.7.28 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：    公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市汇科计量检测技术有限公司、深圳品信检测科技有限公司校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年 11 月 27 日~ 11 月28 日上午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。