项目编号：0211-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：四川江铜稀土有限责任公司

审核员：   冯钧                       审核日期：2021年11月30日至12月1日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为B731453131的电子地上衡2021.08.26检定合格、编号为3057的ICP光谱仪2021.11.10校准。现场标识、台账信息和证书一致。称重和分析检测环境条件满足要求。 | 生产技术部、稀土高新材料车间、 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查编号为B731453131的电子地上衡2021.08.26检定合格、编号为3057的ICP光谱仪2021.11.10校准均实施了有效的计量确认，计量确认过程信息符合要求，记录规范。 | 生产技术部、稀土高新材料车间、漫水湾冶分厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查关键重要测量过程“氧化镧稀土总量测定秤重”测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、计量要求导出、测量设备信息、测量过程控制要素控制、测量过程监视信息等符合要求。详见《测量过程控制检查表》。 | 生产技术部、稀土高新材料车间、漫水湾冶分厂 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《氧化镧稀土总量测定秤重过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产技术部、稀土高新材料车间、漫水湾冶分厂 | 否 |