编    号：0214-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：上海克础机械（集团）有限公司

审核员：                                               审核日期2021年12月29日-30日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 上海克础机械（集团）有限公司是一家以水泵、电气成套设备、给排水成套设备等制造企业，自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 质检部 行政 综合部 技术部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2021年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2021年（1-3）季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次测量体系内审，于2021年09月19日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了1个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。 2021年10月10日进行了管理评审，会议由公司总经理张辉主持，管代严新华及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。 | 质检部 行政 综合部 | 否 |
| 4 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了KC/CX-12-2019《外部方控制程序》，质检部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业今年确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的三家测量设备的校准机构为深圳国检计量测试技术有限公司、广东省科学院电子电器研究所、海安市综合检验检测中心，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共34台件分A、B类管理，抽查了质检部及生产车间现场使用的测量设备：编号KC014，规格型号LWGY-50，0.5级涡轮流量传感器，校准日期2021.3.16,有效期至2022.3.15; 编号6040839,规格型号(0-25)mm外径千分尺，检定日期2021.7.7,有效期至2022.7.6；编号19.12222，规格型号KWJC-5消防成套综合测试台，校准日期2021.7.28,有效期至2022.7.27；编号KC010，规格型号HC3400B/0.5级的三相电参数测量仪, 校准日期2021.3.16,有效期至2022.3.15；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 检查生产车间的现场在用的编号KC006,(0-300)mm的游标卡尺,校准日期2020年11月20日，有效期至2021年11月19日，未及时送检溯源，不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款溯源性要求。 其余测量设备的检定、校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 生产部 | 01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，原材料（漆包线直径）测量、控制柜绝缘电阻测量、工频耐压测量、耐压值零位校准、成品管道流量测量、水压密封试验、接地电阻检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（外径千分尺、绝缘电阻表、耐压测试仪、电磁流量计、精密压力表、接地电阻测试仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见耐压值零位校准过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 审核组检查了控制柜绝缘电阻测量、接地电阻测量、耐压值零位校准过程等重要测量过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：耐压值零位校准过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见耐压值零位校准过程《测量过程控制检查表》及附件《耐压值零位校准过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制了KC/CX02-2019《顾客满意度测量控制程序》， 2021年08月05日进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为96.3%，达到目标95%的要求。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了耐压值零位校准过程的监视记录及质量控制图，详见附件《耐压值零位校准过程监视统计记录表》及《耐压值零位校准过程质控图》。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 检查生产部（仓库）现场在用的编号 1623，Ⅲ级的OCS-5t型的电子吊秤（制造单位：上海友声衡器有限公司），未及时送检溯源，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款的要求。 企业采取了纠正措施：提供了编号 1623，Ⅲ级的OCS-5t型的电子吊秤（制造单位：上海友声衡器有限公司）的校准证书，校准日期2020年12月28日，有效期至2021年12月27日，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 12 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的强检计量器具2台件，主要是用于安全防护的压力表和贸易结算的电子吊秤，已按强检要求进行管理，在有效期内，满足计量法制要求。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水；年耗水1172t,耗电195145kW.h，合计耗能24.1tce，不是重点耗能企业。 | 行政 综合部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标。 | 行政 综合部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构变更情况：企业名称于2021年04月20日进行了变更，由原来的“上海克础机械设备有限公司”变更为“上海克础机械（集团）有限公司”；手册和程序文件于2021年04月20日进行了换版，由A/0变成A/1。测量体系的AAA级认证证书于2021年04月27日进行了变更。 | 行政 综合部 | 否 |