受理编号：0050-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称：广州南洋电缆集团有限公司

审核员：                           审核日期：  2021年11月3日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1～2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《计量要求导出程序》，对计量要求的识别方法进行规定各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查质量管理部关键测量过程抗拉强度检测和产品绝缘厚度检测的计量要求识别情况。具体见《计量要求导出和验证检查表》。计量要求识别流程符合要求。 | 质量管理部 生产部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。 | 6.2.2软件 | 公司已形成有相关的软件管理规定，有测量软件管理台账，抽查微机控制电子式万能试验机的测量软件，具体见《测量软件台账》、《测量软件测试和确认记录》，有相关的确认记录，符合要求。 | 质量管理部 研发中心 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1～2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 公司已形成有相关的标识管理规定。抽查研发中心编号为18018的微机控制电子式万能试验机、编号为041410的机械式温湿度计、编号为156701的测厚仪等，以及抽查生产部中编号为K18G030328的游标卡尺、管理号为NYTC/SB-02096的喷码机等，均有计量确认标识，设备受控，标识粘贴符合要求。 | 质量管理部 生产部 研发中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 7.1.2确认间隔 | 公司已形成《测量设备管理程序》，已建立了公司测量设备台账，具体见《设备台账（A类）》、《设备台账（B类）》等，已进行分类管理。抽查的测量设溯源情况，设备的校准情况符合要求，设备有明确的确认间隔，抽查到的所有设备信息与台账一致。 | 质量管理部 生产部 研发中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 生产部没有特殊环境要求 研发中心已有相关的测量环境条件的管理程序，记录有《环境条件识别表》。抽查导体电阻测量的环境识别情况，识别温度要求（15～25）℃， 相对湿度小于85%RH，符合要求。实验室已经配置编号为041410的温湿度计，且已经广东省计量科学研究院检定合格，证书编号为：RSD202110618,现场查有《（导体电阻）实验室环境条件记录表》，记录符合要求。 | 质量管理部 生产部 研发中心 | 不列入 |
|  | 是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择,是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4外部供方 | 公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。 采购部已将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理，包括广州力赛计量检测有限公司、广东省计量科学研究院、广州计量检测技术研究院、广州广电计量检测股份有限公司、机械工业电线电缆专用测试设备检测中心等机构纳入管理。查广东省计量科学研究院的《服务类外部供方评价表》已完成2021年的评价，可提供对应的资质证明。 公司近期没有计量检测设备采购。 | 采购部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1～2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司有《计量确认程序》，对计量确认及不合格形成了规定。已经在测量设备台账中表明确认结果为“验证合格”，符合文件规定。抽查抗拉强度、产品绝缘厚度的《测量过程有效性确认表》，对测量过程的确认符合要求，使用的测量设备微机控制电子式万能试验机（编号：18018、证书编号：2GB21022465422-0002A）、厚度仪（编号：156701，证书编号：2GB21022465422-0018）、 哑铃刀（编号：003，证书编号：1GA21022465425-0073A）、投影仪（编号：002047，证书编号：2GB21022465422-0020）经查均已校准，都在有效期内，并形成了相关的计量确认记录。 | 质量管理部 生产部 研发中心 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 公司已制定《计量确认控制程序》对设备调整控制进行规定。强制检定的电子汽车衡（编号：1304076748，证书编号：HD202102876）已经按要求由广 州计量院实施强制检定且合格，并加铅封（封号码；线盒26691仪表266621/266649），符合要求。 | 采购部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？测量过程是否进行分类管理? 有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量 不确定度 8.3.2不合 格测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》、《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。 抽查质量管理部关键测量过程导体直流电阻检测过程和产品绝缘厚度检测过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》及提交的原始记录。各项记录符合要求。 没有出现不合格测量过程。 | 质量管理部 生产部 研发中心 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？是否使用法定计量单位？抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司已形成《溯源性管理程序》。 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构广州力赛计量检测有限公司、广东计量科学研究院、广州计量检测技术研究院等已经纳入供方管理。质量管理部实施2021 年评价，符合文件规定。 | 质量管理部 生产部 研发中心 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 无发现不合格测量设备 | 质量管理部 生产部 研发中心 | 列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 抽查公司的文件、出厂检验记录，没有发现非法定单位的使用。 公司强制检定的电子汽车衡（编号：1304076748，证书编号：HD202102876）已经按要求由广 州计量院实施强制检定且合格，并加铅封（封号码；线盒26691仪表266621/266649），符合要求。公司属于定量包装企业，已经对出厂电缆的长度进行内部抽查，现场抽查电缆长度，未发现超差的情况。公司测量设备经过外部校准，校准机构已经经过选择评价，满足溯源性要求（见《测量设备溯源抽查表》）。公司的资质没有发生改变 | 质量管理部 生产部 研发中心 | 不列入 |