**附3**

**测量过程有效性确认表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 202001 | 测量过程名称 | WCB级钢材抗拉强度测量过程 | 测量过程规范编号 | KOKO-GF-202001 |
| 所在部门 | 质检部 | 测量项目 | 抗拉强度 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：液压万能试验机测量方法：按照GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》进行测量。环境条件：（10-35）℃测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。其他影响量：无  |
| 有效性确认记录:1、查看型号规格为 WAW-600B 的液压万能试验机，校准日期：2021年7月8日，溯源符合要求。2、测量过程有效性进行确认用比对法对测量过程进行有效性确认：（1）2021年9月14日，用液压万能试验机进行5次抗拉强度测量，计算得平均值：1=606.2MPa。（2）2021年10月23日，用液压万能试验机进行5次抗拉强度测量，计算得平均值：2=604.8MPa。 测量过程的扩展不确定度*U*（Rm）=12.09MPa，*k=*2En=0.08当E n=0.08<1时，此测量过程有效。确认人员：谭明俊 日期：2021年10月23日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |