项目编号：0720-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 江苏新苏投资发展集团有限公司

审核员：                                  审核日期： 2021年 10月29日 ~ 10月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：三坐标操作工艺文件为受控文件，且现行有效，工艺文件中使用的计量单位符合要求。 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《测量体系记录和数据管理控制程序》（GP/BAM26.23-2016），抽查：磨床轴承加工过程检查记录，检验依据：工艺文件、检测设备为游标卡尺、百分表等；保存期限3年，记录信息量满足要求。 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |
| 3 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备共10166台件，其中A类测量设备39台件，B类测量设备9996台件，企业建立7项计量标准，测量设备分别委托无锡计量测试院进行检定或校准，以及公司自行开展检定、校准。 查编号为79-30的游标卡尺2021年4月25日自校准合格；编号为LS54-02的三坐标2020年10月23日检定合格（周期为2年）；编号为ER4-18的绝缘电阻表2021年5月7日检定合格；测量设备现场计量确认合格标识、台账信息和证书、自检记录一致。环境条件满足要求。 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |

| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量技术文件和软件控制程序》（GP/BAM26.22-2016）。 对三坐标测量软件进行了识别和确认，有确认记录。 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：M11100A无心磨床工作精度（圆度）测量过程，已识别为关键测量过程，并导出了计量要求，测量设备圆度仪（LS19-12）已检定（检定日期2021.1.19），采用允许误差比较法进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |
| 6 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业测量过程采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对M11100A无心磨床工作精度（圆度）测量过程定为关键测量过程。编制了关键测量过程控制规范，《M11100A无心磨床工作精度（圆度）测量过程控制规范》（XJ/ZY-03），进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，采用测量设备期间核查的方法对关键的测量过程进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |
| 7 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查M11100A无心磨床工作精度（圆度）测量过程的不确定度评定，用圆度仪测量标准椭圆柱1.2μm的标称值的不确定度评定，M11100A无心磨床工作精度（圆度）测量过程的不确定度评定方法正确。 见附件《测量不确定度评定报告》 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |

| 8 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制程序》（GP/BAM28.31-2016），对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司发现的不合格按《纠正和预防措施管理程序》（GP/BAM28.41-2016）采取纠正措施。 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 无锡机床股份有限公司规定了10166台测量设备纳入体系管理，其中39台件测量设备列入强制检定，随机抽查数显游标卡尺（编号：2019-4，检定日期：2021.6.25，有效日期：2022.6.24）溯源管理较好。 | 无锡机床股份有限公司 | 否 |