[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0720-2021
审核员现场审核记录

企业名称：江苏新苏投资发展集团有限公司
审 核 员：                                审核日期： 2021年10月29日 ~ 10月30日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	公司属于机械制造行业，主要产品机床、活塞、枪支等。
公司管理者代表王奋为集团副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门—计量中心进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予计量中心管理和协调的权力。

    公司主要测量要求从GB/T 1148-2010《内燃机 铝活塞 技术条件》、GJB 3484-1998《枪械性能试验方法》、JB/T 9905.3-2014《无心外圆磨床 第3部分：高精度机床 精度检验》等标准中进行识别。
公司目前管理还存在主要问题是人员认识不够，技术水平欠缺,公司规划不断通过培训，加强监督的方式，保证测量结果满足顾客要求。
	管理者代表

计量中心
无锡机床股份有限公司

江苏新苏机械制造有限公司

无锡华星机电制造有限公司

生产计划部
综合规划部
	否

	2
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？
	5.1计量职能
	计量职能机构是计量中心。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者3项职能。管理者代表3项职能，计量职能部门—计量中心的4项职能。各子公司相关部门的4项职能。
	管理者代表计量中心
生产计划部
综合规划部
各分公司
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	计量中心已组织识别企业产品中外径、圆度、拉力、涂层厚度等顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。
	管理者代表计量中心

生产计划部
综合规划部
各分公司
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业在手册中规定了计量方针和计量目标。针对测量设备计量确认、强检、周检、过程控制制定了计量目标。查2021年新苏集团计量目标完成情况统计汇总表，计量目标已分解到计量中心及各分公司，有具体指标可测量，每月按时统计分析。考核满足预期。
	管理者代表计量中心

生产计划部
综合规划部
各分公司
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年10月25日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理储文光主持，由管理者代表王奋及各部门负责人参加。各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量技能提高、设备标识、人员老龄化3个方面的问题落实了改进。
	管理者代表计量中心

生产计划部
综合规划部
各分公司
	否

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员9人，编制了测量人员情况一览表。

企业通过GP/BAM 26.11-2016《测量人员管理程序》和GM/BAM-2016《测量管理体系手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
查企业制定了2021年度测量人员培训计划，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。
	无锡华星机电制造有限公司

生产计划部
综合规划部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T 1148-2010《内燃机 铝活塞 技术条件》、GJB 3484-1998《枪械性能试验方法》、JB/T 9905.3-2014《无心外圆磨床 第3部分：高精度机床 精度检验》等，均受控有效。
现场抽查无锡华星机电制造有限公司编号为Q/XNP4008-2020《锻钢活塞 焊前粗加工检验规范》等文件，现行有效，受控较好。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了GP/BAM 26.22-2016《测量技术文件和软件控制程序》。已识别噪声分析仪、激光干涉仪、三坐标测量仪、圆度仪、光谱仪、粗糙度检查仪等软件，查企业针对具有内部计算功能的软件提供了软件确认记录。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	9
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了GP/BAM 26.23-2016《测量管理体系记录和数据管理程序》文件。
抽查：计量中心测量记录：记录1：2021年3月15日编号为BG16-04-2021原始记录，依据：检定规程、设备信息齐全、信息量满足要求。记录2：2021年9月13日编号为200054检定记录，依据：检定规程、设备信息齐全、信息量满足要求。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	10
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业建立7项最高标准装置，所有测量设备除自检外送无锡市计量测试院、南京晨光集团有限责任公司计量中心、国防科技工业3213二级计量站检定校准。

查编号为FW01-11的拉力机2021.7.20检定合格。查出厂编号为LG03-03的涂层测厚仪2021年7月14日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	11
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了GP/BAM 26.31-2016《测量设备配置管理程序》，企业规定了进厂原材料检验、生产过程检验、出厂检验相关测量设备列入体系管理，企业编制了计量器具台账及能源设备台账。计量中心负责测量设备全过程管理。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	12
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	企业建立了GP/BAM 26.34-2016《外购及外来服务管理程序》文件。

生产计划部负责建立和评价测量设备合格供方名录。计量中心负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备除自检外全部委托无锡市计量测试院、南京晨光集团有限责任公司计量中心、国防科技工业3213二级计量站进行检定校准。
查企业供应商评价表，符合要求。
	计量中心
生产计划部
	否

	13
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了GP/BAM 27.11-2016《测量设备计量确认程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	14
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了GP/BAM 27.12-2016《测量设备计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备，所有设备均按照周检时间确定间隔。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	15
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业在GP/BAM 27.11-2016《测量设备计量确认程序》和GP/BAM 26.31-2016《测量设备配置管理程序》中对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	16
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了GP/BAM 27.21-2016《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，华星机电建立了5个测量过程档案，计量中心建立了8个测量过程档案，查《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分A（关键）、B（一般）类进行管理。关键控制测量过程通过作业指导书，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	17
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了GP/BAM 27.31-2016《测量不确定度评定管理程序》文件，满足标准要求。
现场重点抽查了粗糙度、裙部基准尺寸测量过程不确定度评定方法基本正确。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	18
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位建立7项最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备除自检外均送至无锡市计量测试院、南京晨光集团有限责任公司计量中心、国防科技工业3213二级计量站检定/校准。
	计量中心

无锡华星机电制造有限公司
	否

	19
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表计量中心

生产计划部
综合规划部
各分公司
	否

	20
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业采取《测量管理体系内部顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。
查2021年内部顾客满意度报告，对各分公司发放了调查表，对满意度低的项目进行了持续改进。
	计量中心

各分公司
	否

	21
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年10月12-10月13日组织了公司测量管理体系内审，内审分6个组，对公司管理层和6个职能部门进行了全要素的审核，共开出了3个不符合项，于10月20日完成整改。
	管理者代表计量中心

生产计划部
综合规划部
各分公司
	否

	21
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了GP/BAM 28.22-2016《测量管理体系监视程序》。

对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视。
	计量中心

各分公司
	否

	22
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。

不合格测量过程及不合格测量设备均能按照GP/BAM 28.31-2016《不合格控制程序》的要求进行处理。
	计量中心

各分公司
	否

	23
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业通过内审发现体系运行的问题，在管理评审中进行分析讨论，制定改进措施。

企业制定了GP/BAM 28.41-2016《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	管理者代表计量中心

生产计划部
综合规划部
各分公司
	否

	24
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业共有11602台计量器具。规定了66台件测量设备列入强制检定，随机抽查3台件，溯源管理较好。

查江苏新苏机械制造有限公司具有生产枪支的许可。
	计量中心
各分公司
	否

	25
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源消耗以电为主，2021年1月到9月消耗约0.062681万吨标准煤，不是重点用能单位。
	生产计划部
	否

	24
	是否编制能源计量器具 台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了能源计量器具台账，符合GB 17167-2006的要求。企业不是重点能耗单位，只针对各分公司进行了耗能设备配备。
	生产计划部
	否

	25
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	企业进出电能表的准确度等级为0.5S级，下级配备的电能表准确度等级为1级。满足GB 17167标准要求。
	生产计划部
	否

	26
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业进出配备的能源计量器具由供电公司提供，检定由供电公司负责。查下级能源计量器具均经过检定。
	生产计划部
	否

	27
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业按月对各分公司的能耗数据进行采集、分析，并进行相应考核。
	生产计划部
	否


 3 / 7

