| 企业名称 | 咸阳同辉锻铸有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 冷校 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合√ 不符合打× |
| 技检部 | 布氏硬度计 | 0019 | HB-3000B | Urel=2.0%（K=2） | / | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.3.31 | √ |
| 生产部 | 数显调节仪 | 176940 | XMT-101 | U=0.3℃（K=2） | 0.1级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.3.31 | √ |
| 生产部 | 磁粉探伤机 | 116202 | CEW-2000 | U=5% K=2 | 0.2级 | 西安计量技术研究院 | 2019.8.12 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 4414 | TCS-300 | 符合Ⅲ级 | 1级 | 咸阳市计量测试所 | 2018.12.05 | √ |
| 生产部 | 工作用廉金属热电偶 | K-1 | K | U=0.8℃ K=2 | 0.1级 | 咸阳市计量测试所 | 2018.11.22 | √ |
| 生产部 | 红外测温仪 | E1704003 | DHS-200XEL | U=1℃ （K=2） | U=（0.3~1.4）℃ （K=2） U=（1.7~2.0）℃ （K=2） | 西安北方光电科技防务有限公司检测计量中心 | 2018.11.29 | √ |
| 生产部 | 双金属温度计 | WD-0110-02 | WSS-411 | U=0.3℃ （K=2） | （0~50）℃/0.1℃ | 上海恒河计量校准有限公司 | 2019.1.10 | √ |
| 生产部 | 比重计 | THDZ-001 | （0-70）g/m3 | 0.3g/m3 | / | 上海英菲计量设备检测有限公司 | 2019.1.7 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HY42714 | （0~1.6）MPa | 符合1.6级 | 0.05级 | 陕西省计量科学研究院 | 2019.6.3 | √ |
| 技检部 | 金相显微镜 | 1009124 | / | Urel=1.4%（放大倍数）； U=（1.0+6L） um（尺寸）（K=2） | U=2um | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.3.31 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司未建立标准器，已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，核查测量设备管理台账中10台件计量器具的检定/校准证书，检定/校准证书全部在有效期内,量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019 年8 月20日~ 8月21 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

编号：0050-2019

测量设备溯源抽查表