编    号：0093-2016-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 伺服控制配电箱接地导通电阻测试 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （95-105）mΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB7251.1-2013 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.伺服控制配电箱的接地电阻检测测量过程的测量要求：电阻R=100mΩ， T=10mΩ； 2.测量设备最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=10×1/4=2.5mΩ,（取1/4）； 3.测量范围推导：接地电阻测试仪：量程(0～200)mΩ 4.选择测量范围：（0～200）mΩ的接地电阻测试仪，最大允许误差为±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 接地电阻测试仪 |  | CJ2520A | ±5% |  | Z2019D*108-0694 |  | 2019.08.08 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 伺服控制配电箱的接地电阻检测，（95-105）mΩ，测量最大允差△允=±1.25mΩ。 2、测量设备的计量特性 接地电阻测试仪测量范围是（0～200）mΩ，允许误差为±5%，(100mΩ处,实际误差0.5mΩ) 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：李全恕 验证日期：2019年11 月23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2019年12月9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |