编  号：0092-2016-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 伺服控制配电箱接地导通电阻 检测 |  |  |  | 被查部门 |  | 技检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （100mΩ |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±1.25mΩ |
|  |  | 公差T |  | ±5mΩ |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称/编号 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1．CJ2520A接地电阻测试仪/113 |  |  | (0～200)mΩ |  | / |  | 100mΩ处,实际误差0.5mΩ |  |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | SJ/MSP-G-01《伺服控制配电箱接地导通电阻测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《接地电阻测试仪使用说明书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量环境 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量人员 |  |  | 李全恕，持证上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 法测量不确定度评定 |  |  | 见《接地电阻测量不确定度评定》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《接地电阻测量测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《接地电阻测量过程监视统计记录及质控图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《接地电阻测量测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  019  年  12 月  9  日       审核员：                 企业部门代表：