附1：

风机叶轮轴洗键槽宽度测量过程不确定度评定报告

- 测量过程
1.1、测量方法：《风机叶轮轴洗键槽操作SOP》

- 1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：测量范围（0-150）mm的游标卡尺，最大允许误差为±0.02mm,

1.4、被测对象：尺寸（31.938-32）mm。

1.5、测量过程：按照GFFJ-CLGF-202101《风机叶轮轴洗键槽宽度测量过程控制规范》

的测量方法，对宽度进行测量,记录数据。

- 数学模型

ΔD=D

式中：ΔD ----宽度测量结果

- D------宽度的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源：

- 测量重复性引入的标准不确定度u1；

- 测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度，做A类评定测量：游标卡尺正常工作状态下，同一组人，用同一只游标卡尺，在相临近的时间内，对被测部件的宽度尺寸连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D（mm） | 31.94 | 31.94 | 31.96 | 31.94 | 31.98 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D（mm） | 31.96 | 31.94 | 31.94 | 31.98 | 31.94 |

被测试件测量值的平均值：

单次重复性测量值的实验标准差：

日常测量以单次测量值为最终测量结果，则：

标准不确定度分量： u1=S=0.017mm

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量u2

查游标卡尺校准证书，最大允许误差±0.02mm，半宽a=0.02mm,取包含因子k=√3,则由设备示值误差引入的不确定度分量为：

u2=

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.017mm |
| 标准不确定度u2 | 测量设备的误差 | 0.012mm |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.02mm=0.04mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.04mm, k = 2

评定人：