编号：0120-2018-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 成品外径检测过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 质管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 成品外径 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | ±0.4mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | U允=0.13mm（k=2） |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 游标卡尺 |  |  | （0~150）mm |  | / |  | +0.01mm |  | 分辨力0.02mm |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GB/T 4909.2－2009 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 4909.2－2009 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 25℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 李金兰 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告，评定流程符合要求 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，见《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测量过程每月采用人员比对方式核查，见《测量过程比对测试记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程每月采用人员比对，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021 年11月11日  审核员：      企业部门代表：