[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0245-2020-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：牡丹江鸿鑫设备制造有限公司
审核员：                             审核日期：2021年11月13日上午～11月13日下午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

	查企业《测量设备管理台账》，有11台测量设备受控管理。台账内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、出厂编号、管理类别ABC、检定周期、检定日期、有效期，测量设备管理.符合规定要求。
公司编制了HXSB/CX11-2020《测量设备环境控制程序》，该公司测量设备使用、贮存所需环境依据有关技术规范和制造商提供说明书和技术资料要求确定。使用环境满足要求

抽查5台设备：其中4台设备送至深圳华科计量检测技术有限公司校准。现场抽查编号DN200087电火花检测仪；校准日期2021年1月28日；编号202010197数字万用表；校准日期2021年3月25日：编号13112240兆欧表校；准日期2021年3月19日；编号C202740547涂层测厚仪；校准日期2021年1月28日。均已黏贴计量标识，符合要求

编号NCJ2678接地电阻测试仪；校准日期2021年4月19日；送至南京计量监督检测院校准溯源，已黏贴计量标识，台账信息与检定证书一致满足要求。

	质检部

生产部

技术部


	否

	2
	抽查(1～2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认
	抽查：《配电箱壳体主接点电阻测量》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。

查技术质量部关键测量过程《配电箱壳体主接点电阻测量》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。

企业建立《测量设备管理控制程序》和《计量确认间隔管理控制程序》对验证部不合格设备，按照管理要求做好标记隔离存放，采取降级使用或报废。并附有证据。不合格设备在经过调修后，由合格资质校准单位校准检定合格，方可在使用。
	质检部

生产部

技术部


	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程
	企业没有新增关键测量过程。抽查原关键测量过程。企业对关键测量过程编制了测量过程控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查关键测量过程《配电箱壳体主接点电阻测量》，按控制规范进行持续控制和监视。


	质检部

生产部

技术部


	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了《配电箱壳体主接点电阻测量》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件：《测量不确定度评定报告》。
	技术部


	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》，对外部供方识别，评审、选择。并对《外部合格供方清单》、《外部合格服务方清单》和《测量设备合格供方清单》，对合格供方进行动态管理。


	质检部

供销部
综合部
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行企业顾客满意度调查。供销部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门，顾客满意度良好。符合要求。

抽查供销部顾客满意度汇总表，顾客满意率98%。达到企业标准目标。
	供销部
综合部
	否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水、电；企业2021年1月至10月折合8.65吨标准煤。满足GB17167标准，企业不是重点耗能企业。 
	综合部
	否

	8
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表、水表均由当地供电、供水部门统一管理，企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相三线电能表1块。水表2.5级1块满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。配置符合要求。
	综合部
	否


 3 / 3

