受理编号：1138-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 饮水机漏电流测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 漏电压＜10mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB4706.1-2005、GB4706.19-2008、T/ZZB 1399-2019、Q/QX 002-2018、 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 耐压漏电流测量范围(0～10)mA，T=10mA - 导出的测量过程的最大误差=1/2×10mA×1/3=1.67mA 3、测量设备校准不确定度推导： =1.67×1/3=0.56mA 4、被测参数测量范围：饮水机漏电流＜10mA,选择量程范围为(0～25)mA 的安全性能综合测试仪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 安全性能综合测试仪 |  | AIP9640W (0～25)mA |  | Urel=0.4%（k=2） |  | DW045-210124088 |  | 2021.06.15 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-25）mA，满足导出计量要求的测量范围＜10mA的要求； 测量设备的扩展不确定度Urel=0.4%×25mA=0.1mA, 满足导出计量要求校准不确定度U95允=0.56mA的要求； 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年 10 月 08 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 11 月 06 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |