编号：1139-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 宁波思成建设工程质量检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 检测部 | 游标卡尺 | B-001 | （0~300）mm | ±0.04mm | 量块 五等 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 检测部 | 水泥胶砂振动台 | A-003 | ZS-15 | 振幅:15.0mm±0.3mm 时间:60s±2s | 高度卡尺U=0.01mm k=2 电子秒表 U=0.01s k=2 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2021-05-20 | √ |
| 检测部 | 电子天平 | A-034 | JJ223BC （0~220）g | U=0.001kg k=2 | 砝码 F1级 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 检测部 | 万能材料试验机 | A-124 | WE-600B | Urel=0.35% k=2 | 标准测力仪 0.3级 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 检测部 | 温湿度计 | B-021 | WH-A | 温度:U=0.8℃ 湿度:U=1.4%RH k=2 | 精密露点仪(温度)U=0.1℃ k=2 精密露点仪(露点)露点MPE:±0.3℃DP | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 检测部 | 恒温水养护箱 | A-139 | HBY-64 | U=0.12℃ k=2 | 温湿度巡回检测仪 U=0.10℃ k=2 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 检测部 | 落锤冲击试验机 | A-145 | WJX-LCCJ600 | 质量：U=2g k=2 高度：U=0.5mm k=2 | 电子天平:Ⅲ级 卷尺：II级 | 浙江三新检测校准有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 检测部 | 数显压力试验机 | A-208 | YES-3000B | Urel=0.35% k=2 | 标准测力仪 0.3级 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、《外部供方和委外服务控制程序》，《测量设备确认间隔控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由检测部负责溯源。公司测量设备全部委托浙江科鉴启真计量校准有限公司、苏州朗博校准检测有限公司、浙江三新检测校准有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由检测部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年11月4日至11月5日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。