受理编号：1136-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 9650匝±50匝 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | QG/JL-13G-80《线圈线径阻值检验参数表》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 电机线圈匝数控制要求为：9650匝±50匝，则T=100匝； 2. 计量要求导出：测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=100×1/3=33.3匝。（取1/3） 3. 测量范围要求导出：测量要求9650匝±50匝，导出测量范围:（0-15000）匝的测量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准日期 |
|  | 线圈匝数测量仪/14100 | YG-108R |  | ±20 |  | DX1912177135001 | 2021.04.30 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：线圈匝数测量仪测量范围为(0-20000) ，满足导出测量范围（0-15000）匝要求。 2、线圈匝数的计量要求：测量最大允差△允为33.3匝。 测量设备的计量特性：线圈匝数测量仪允许的最大误差为±20匝 。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，20＜33.3，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求. 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年 5 月 28日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年 11月6 日 |  |  |  |  |  |  |  |