受理编号0202-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 镜片屈光度测试过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 量程：0~+10.00D±0.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T50081-2002 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、 测量参数公差范围：Ｔ=0.16 2、 计量要求导出：被测参数允差为0.05，△允≤1/3Ｔ=1/3*0.16=0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 焦度计 |  | LM-600P | ±0.01D | 191725227 |  | 2019.07.09 |
| 计量验证记录 选择测量镜片屈光度检测仪器的测量范围为（0～25.00）D，满足被测参数范围要求。 选择测量镜片屈光度检测仪器的的最大允许误差±0.01D；0.02D＜0.05D，满足导出计量要求的要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019 年11月21日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019年11月23日 |  |  |  |  |  |  |  |