编号：0202-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 江苏视科新材料股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 基片车间 | 压力表 | 2019060415 | 0-1MPa | 2.5级 | 精密压力表0.4级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.7.23 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 1180271 | JCS-210002A | 2级 | 砝码E级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.7.09 | √ |
| 生产部 | 镀膜工作台 | ／ | ／ | U=0.5℃k=2 | 温度巡检仪 U=0.2℃k=2 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2019.7.09 | √ |
| 质量部 | 凝胶液相色谱仪 | DEABG05512 | 1260Infinity | Urel=3.2%(k=2) | 电子天平U=0.5e k=2，电子秒表U=0.006sk=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2019.7.09 | √ |
| 电商部 | 瞳距仪 | SK-TJY-01 | / | U=0.01mm k=2 | 玻璃线纹尺 U=0.8um k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2019.7.09 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | 02899 | ACS-15 | 3级 | 砝码M等级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.7.8 | √ |
| 生产部 | 百分表 | H628799 | 0-10mm | 0.020mm | 百分表检定装置：±4um | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.7.23 | √ |
| 质量部 | 数显粘度计 | 100535096 | ROTAVISC1O0V1 | Urel=0.8%(k=2) | 粘度液±0.50% 电子秒表 U=0.006sk=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2019.7.09 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定、校准，分别送到金湖县综合检验检测中心、深圳市计量质量检测研究院、深圳中恒检测技术有限公司三家检定／校准，查8份测量设备检定、校准证书，全部在有效期内，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年11月23日至11月24日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |