编号：0133-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | PSS-15薄膜厚度偏差 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 厚度15μm，平均偏差±5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 10003-2008《普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） PSS-15薄膜厚度偏差测量要求：厚度15μm，平均偏差±5%。 导出测量要求：1、GB/T 10003-2008《普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜》5.4.2要求：试验仪器精度不低于1μm。标准规定即为计量要求。 2、测量范围：要求测量厚度15μm，导出测量设备测厚仪测量范围应覆盖：（10—50）μm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准日期 |
|  | 测厚仪 编号:1522/10 |  | C1216-M |  | 0.6μm |  | DN21031050001 | 2021.03.11 |
| 计量验证记录 实际配备的测厚仪： 1、设备测量范围：(0-1000) μm，满足测量范围（10-50）μm要求 2、测厚仪校准证书示值误差为0.6μm，满足GB/T 10003-2008《普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜》试验仪器精度不低于1μm的要求。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年4月 8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021年11月 09日 |  |  |  |  |  |  |  |  |