测量设备溯源抽查表

编号：0058-2016-2019

| 企业 名称 | 江苏诚功阀门科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部（金工车间） | 游标卡尺 | 6605034942 | （0-150）mm | U=0.01mm,k=2 | 量块5等 | 无锡大秦校准检测有限公司 | 2019.04.24. | √ |
| 质量部（实验室） | 三坐标测量机 | CGS13-02 | Cr0ma10128 | U=(0.5+1.5L)um，k=2 | 量块3等 | 常州市计量测试技术研究所 | 2019.04.26. | √ |
| 生产部（金工车间） | 内径千分尺 | 65269 | （100-1200）mm | ±0.16um | 测微量具检定装置5等、4等，投影二米侧长机（0.5+L／100）um | 常州市计量测试技术研究所 | 2019.04.26. | √ |
| 生产部（试压机） | 耐震压力表 | HY13054 | （0～16）MPa | 1.6级 | 活塞式压力表计（包含砝码） 0.05级 | 无锡大秦校准检测有限公司 | 2019.10、24.. | √ |
| 生产部（焊材库） | 温温湿度计 | CGS180105 | TH10R | 温度：U=0.4,k=2；湿度U=2 k=2（%RH） | 精密露点仪二级，温湿度检定箱 | 无锡大秦校准检测有限公司 | 2019.04.26. | √ |
| 质量部 | 超声波测厚仪 | 14803570 | TT100 | U=0.07mm，k=2 | 标准厚度快U=1.3-2.4（um）k=2 | 常州市计量测试技术研究所 | 2019.04.23. | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 045345 | TCS-150 | 三级 | 非自动衡器检定装置及砝码M1等级 | 常州市计量测试技术研究所 | 2019.04.24. | √ |
| 质量部 | 微机屏显示液压万能试验机 | 6850 | WEW-600B | 1级 | 标准测力仪0.1级 | 无锡大秦校准检测有限公司 | 2019.03.18. | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到法定计量检定机构：无锡大秦校准检测有限公司、常州市计量测试技术研究所、经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年11月25日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |