编    号：0058 -2016-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 工件尺寸测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （100-1000)mm同轴度≦0.04mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | JF1070-2005 《定量包装商品净含量计量检验规则》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 被测量的公差：同轴度≦0.04mm △允≦Ｔ×1/3=0.04×1/3=0.013mm - 测量设备测量范围：(1000×1200×800)mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准有效期 |
|  | 三坐标测量机 | Croma10128 |  |  | （± | 20192009064001 |  | 2020.4.25 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围(1000×1200×800)mm，测量范围符合要求；测量设备误差为（3+L/300）µm,。同轴度≦0.04mm分辨率为0.001mm满足要求。 验证结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王科军 验证日期： 2019年5月 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备有检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2019年11月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |