三坐标测量机测量工件尺寸不确定度评定

1、概述

1.1测量过程：工件尺寸的测量过程

1.2 测量依据：CG/QP-A-2017。

1.3 环境条件：温度20℃±2℃，相对湿度25％RH-75％RH。

1.4测量设备：三坐标测量机  Croma10128型。

2、建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的长度；m为三坐标测量仪显示的长度数据。

3、测量不确定度评定：

X轴

一．测量不确定度分量计算：

1．重复性测量引入的不确定度分量：

根据提供的标准球直径φ15.0813mm，放在测量机上测量10次，得到一组数据：

15.0824mm；   15.0822mm；   15.0820mm；   15.0811mm；   15.0812mm；

15.0813mm；   15.0813mm；   15.0811mm；   15.0813mm；   15.0812mm；

= 15.0815 mm

S== 5.011X10-4mm

u1= = 1.58X10-4mm =0.16μm

2．由三坐标测量仪误差引入不确定度分量:

三坐标测量机经上级部门校准后:U=1.8μm k=2

u2=1.8/2=0.9

二．合成标准不确定度的计算:

0.91μm

三．扩展不确定度的评定：

当测量值为φ15.0813mm时，取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×uC=2×0.91=1.82 μm

Y轴

一．测量不确定度分量计算：

1．重复性测量引入的不确定度分量:

根据提供的标准球直径φ15.0813mm，放在测量机上测量10次，得到一组数据：

15.0824mm；   15.0822mm；   15.0820mm；   15.0811mm；   15.0812mm；

15.0813mm；   15.0813mm；   15.0811mm；   15.0813mm；   15.0812mm；

= 15.0815 mm

S== 5.011X10-4mm

u2= = 1.58X10-4mm=0.16μm

2．由三坐标测量仪误差引入不确定度分量:

三坐标测量机经上级部门校准后:U=1.8μm k=2

u2=1.8/2=0.9

二．合成标准不确定度的计算:

0.91μm

三．扩展不确定度的评定：

当测量值为φ15.0813mm时，取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×uC=2×0.91=1.82 μm

Z轴

一．测量不确定度分量计算：

1．重复性测量引入的不确定度分量:

根据提供的标准球直径φ15.0813mm，放在测量机上测量10次，得到一组数据：

15.0824mm；   15.0822mm；   15.0820mm；   15.0811mm；   15.0812mm；

15.0813mm；   15.0813mm；   15.0811mm；   15.0813mm；   15.0812mm；

= 15.0815 mm

S== 5.011X10-4mm

u2= = 1.58X10-4mm=0.16μm

2．由三坐标测量仪误差引入不确定度分量:

三坐标测量机经上级部门校准后:U=1.8μm k=2

u2=1.8/2=0.9

二．合成标准不确定度的计算:

0.91μm

三．扩展不确定度的评定：

当测量值为φ15.0813mm时，取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×uC=2×0.91=1.82 μm