## 1A
江苏诚功阀门科技有限公司
一、三坐标测量仪工件尺寸检测（X轴）测量过程监视统计记录表
测量过程名称：工件尺寸检测
被测参数：工件尺寸 测量范围：（100-1000）mm 同轴度≤0.04mm
测量仪器：Croma10128 测量范围：0-1200mm
监视方法：统计技术 |  |  | 标准球：φ15.0813mm
序号 | 核查 | 观察记录（μm） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2019.6.30 | 15.0816 | 15.0814 | 15.0813 | 15.0813 | 15.0814 | 15.0814 | 0.0003
2 | 2019.7.10 | 15.0812 | 15.0809 | 15.0812 | 15.0813 | 15.0813 | 15.0812 | 0.0004
3 | 2019.7.20 | 15.0812 | 15.0815 | 15.0814 | 15.0815 | 15.0814 | 15.0814 | 0.0003
4 | 2019.7.30 | 15.0813 | 15.0814 | 15.0812 | 15.0813 | 15.0812 | 15.0813 | 0.0002
5 | 2019.8.10 | 15.0812 | 15.0812 | 15.0813 | 15.0814 | 15.0814 | 15.0813 | 0.0002
6 | 2019.8.20 | 15.0811 | 15.0814 | 15.0812 | 15.0809 | 15.0815 | 15.0812 | 0.0006
7 | 2019.8.30 | 15.0816 | 15.0814 | 15.0813 | 15.0813 | 15.0814 | 15.0814 | 0.0003
8 | 2019.9.10 | 15.0813 | 15.0814 | 15.0812 | 15.0813 | 15.0812 | 15.0813 | 0.0002
9 | 2019.9.20 | 15.0812 | 15.0814 | 15.081 | 15.081 | 15.0814 | 15.0812 | 0.0004
10 | 2019.9.30 | 15.0812 | 15.0815 | 15.0814 | 15.0815 | 15.0814 | 15.0814 | 0.0003
11 | 2019.10.10 | 15.0811 | 15.0813 | 15.0811 | 15.0812 | 15.081 | 15.0811 | 0.0003
12 | 2019.10.20 | 15.0812 | 15.0814 | 15.0812 | 15.0813 | 15.0814 | 15.0813 | 0.0002
13 | 2019.10.30 | 15.081 | 15.0811 | 15.0815 | 15.0813 | 15.0812 | 15.0812 | 0.0005
14 | 2019.11.10 | 15.0812 | 15.081 | 15.0811 | 15.0813 | 15.081 | 15.0811 | 0.0003
15 | 2019.11.20 | 15.0811 | 15.0814 | 15.0812 | 15.0809 | 15.0815 | 15.0812 | 0.0006
| 15.0813 |  |  |  |  | 0.00034
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 15.0813 | mm
上控制线 | UCL= |  | 15.0815 | mm
下控制线 | LCL= |  | 15.0811 | mm
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.00034 | mm
上控制线 | UCL= |  | 0.0007191 | mm
下控制线 | LCL= |  | 0 | mm
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，产品的尺寸同轴度X轴测量过程中未出现非正常变异， 能满足生产工艺要求。
核查人员：王科军

## 1B
江苏诚功阀门科技有限公司
三坐标测量仪X轴过程质控图
均值控制图
UCL=15.0815
CL=15.0813
LCL=15.0811
极差控制图
UCL=0.0007
CL=0.0003
LCL=0