编号：1153-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 江苏华尔威科技集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | 11020059 | （0～1）m | ±0.02mm | 量块 3等 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.06.30. | √ |
| 生产部 | 里氏硬度计 | 13090103 | TH120A | ±3HLD | 里氏硬度块 U=5HLD k=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.06.30. | √ |
| 生产部 | 超声波测厚仪 | SD13122003 | TT100A | U=0.03mm k=2 | U=0.03mm k=2 标准厚度块 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.06.30. | √ |
| 生产部 | 不锈钢耐震压力表 | 18080171 | (0～4)MPa | 2.5级 | 智能压力校验仪 0.02级 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.06.30. | √ |
| 质量部 | 光谱仪 | 54-5103240 | X-MBT8000 | C Si: U=0.0009% k=2 Mn: U=0.0008% k=2 Cr: U=0.0006% k=2 | 纯铁光谱分析标准物质 二级 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.06.30. | √ |
| 质量部 | 数字万用表 | 9974040 | 8808A | 直流电流 U=0.08% k=2 | 多功能校准仪 DCA：Urel=1.6×10-5 k=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.06.30. | √ |
| 质量部 | 静态质量法水流量标准装置 | SCZ-002 | LBZY-300 | Urel=0.1% k=2 | 二等 金属量器标准装置 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.05.20. | √ |
| 质量部 | 音速喷嘴法气体流量标准装置 | SCZ-001 | DN（10～300）mm | 0.2级 | 二等 金属量器标准装置 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.05.20. | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认间隔管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》和《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除全部委托江苏省计量科学研究院、江苏银河计量检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年11 月6 日~ 11月7 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。