编号：0231-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 冷水水表电压变化测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 电压（3.6±0.1）V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJG162-2009冷水水表 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.2V； 2、测量设备的最大允许误差≤Ｔ×1/3=0.2V×1/3=0.07V； 3、测量设备校准不确定度推导： =0.07V×1/3=0.023V； 被测参数测量范围：电压（3.6±0.1）V，选用测量范围（0-1000）V的数字万用表进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数字万用表/095646698 |  | VC890D（0-1000）V |  | 2V误差为：0.008V |  | ZD202111022728 | 2021.11.2 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为（0-1000）V，满足导出计量要求测量范围（3.6±0.1）V的要求； 测量设备在2V误差为：0.008V，满足导出计量要求0.07V的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：缪勃 验证日期：2021 年11 月 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年11月15日至2021年11月16日上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |