编号：0140-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 橡胶输送带样件厚度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 2.0mm±0.2mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 制样要求及工艺文件 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．在生产过程中，输送带检测样件厚度要求控制在2.0mm±0.2mm 2．测量过程最大允许误差：△允=0.4×（1/3-1/10）=0.4×1/3=0.13mm,（取1/3）； 3．测量范围推导：2.0mm±0.2mm，测量范围向两边延伸为：（0-3）mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显卡尺/C31936 |  | (0-150)mm | ±0.03mm | M20211975448 |  | 2021.9.10 |
| 计量验证记录 1、选择数显卡尺测量范围：（0-150）mm，测量范围满足要求。 2、输送带厚度测量过程的计量要求：测量最大允差△允为0.13mm。 测量设备的计量特性：数显卡尺最大允许误差为±0.03mm。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较0.03mm<0.13mm，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年09月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年11月14日 |  |  |  |  |  |  |  |