编号：0228-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀杆硬度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （200-275）HB 相当于（494-565）HLD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T12238-2008 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围： Ｔ=71HLD 2、测量设备最大允许误差： △允≤1/3Ｔ=71/3=±23.67HLD 3、测量设备校准不确定度推导： =7.89HLD 4、测量范围推导：被测参数值（200~275）HB/（494-565）HLD，选择测量设备的量程为：(170～960)HLD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 里氏硬度计/L942170 |  | SW-6230 |  | ±7HLD U =6HLD (K=2) |  | GFJFJL1001215904650 | 2021.11.15 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为(170-960)HLD，满足导出计量要求测量范围（200-275）HB/（494-565）HLD的要求； 测量设备的最大允许误差为±7HLD ，满足导出计量要求最大允许误差△允≤±23.67HLD 的要求； 测量设备校准不确定度U =6HLD （k=2），满足导出计量要求U95允≤7.89HLD的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年 11月 16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 11 月17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |