编号：0082-2017

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 检定过程声路长的测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 生产工程部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (500-1200)mm |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.33mm |
|  |  | 公差T |  | 2mm |  |  |  |  | 允许不确定度 | 0.22mm |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 内径千分尺 |  |  | (100-2000)mm |  |  |  | 22µm |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 声路长测量过程控制规范DK302-015-20180101-F0 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 直接测量 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 叶青，经专业培训考核合格后取证上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 测量过程控制规范编制满足要求，测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控，测量过程不确定度评定方法正确，测量过程有效性确认方法正确，满足要求，测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022 年 10 月 28日    审核员：             企业部门代表：