江苏盛日机械设备制造有限公司

钢板硬度测量不确定度评定

测量过程：钢板硬度检测

测量方法：依据GB5842-2006

测量设备：HR-150A洛氏硬度计，最大允许误差：±1.5HRC

建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的硬度；m为硬度计显示的硬度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一块标准值为50HRC硬度块在硬度计上连续测量6次，得到一组测量列为(HRC)：50.1；50.0；50.1；50.2；50.1；50.0。

平均值X=50.08HRC≈50.1HRC

单次标准差为：

s==0.075HRC

在实际测量中，在重复性条件下连续测量6次，

u1==0.03HRC

2.硬度计最大允许误差引入不确定度u2

洛氏硬度计的最大示值误差为±1.5HRC，按均匀分布，包含因子，所以

u2=1.5/=0.87HRC

3.标准硬度块的示值误差很小,影响较小，本次评定不予以考虑.

二．合成标准不确定度的计算:

0.87HRC

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×0.87 =1.8HRC