编号：0286-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 蝶阀 QT450-10C硬度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （160-210）HB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB／T 12227-2005 通用阀门 球墨铸铁技术条件 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：（160-210）HB，T=50HB； 导出测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=50ꓫ1/3=±8.3HB 2、测量设备校准不确定度推导： = 8.3×1/3= 2.7HB 3、测量范围导出：布氏硬度计的测量范围为（140~945）HB，已覆盖被测参数范围（160-210）HB。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显布氏硬度计0006 |  | 200HBS-3000 | ±2% | 21TA030830035 |  | 2021.11.01 |
| 计量验证记录 1)测量设备的测量范围（140~945）HB,满足计量要求的测量范围（160-210）HB； 2)测量设备的最大允许误差±2%即±（3.2~4.1）HB, 满足计量要求的最大允许误差±8.3HB； 3）测量设备校准结果Urel=1.0% k=2，取最大值的允许误差U=2.1HB k=2,满足计量要求导出的U95允=2.7HB的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 11 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年12 月24 日 |  |  |  |  |  |  |  |