编号：1204-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 隆赫电气设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设 备名称 | 测量设 备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 车间 | 压力表 | 19090077 | (0-4)MPa | 1.6级 | 数字压力校验仪 0.05级 Urel=0.027%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.18 | √ |
| 车间 | 绝缘电阻表 | HHD-010 | ZC25B-4 | 10级 | 可调式高阻箱 Urel=0.06%,k=2 高阻高压表 Urel=0.33%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.6.16 | √ |
| 质检部 | 电容电感测试仪 | HHD-002 | AT821 | Urel=0.1%,k=2 | 标准电容器 Urel=0.06%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.6.16 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | L19021 | (0-150)㎜ | U=0.01㎜，k=2 | 量块4等合格 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.18 | √ |
| 车间 | 外径千分尺 | A171101 | (25-50)㎜ | U=1.8μm，k=2 | 量块4等合格 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.18 | √ |
| 车间 | UPS测试平台 | LHD-009 | BY-500 | 直流电压：Urel=0.1%,k=2 直流电流： Urel=0.3%,k=2 | 数字多用表 DCV:±0.005%, ACV:±0.06% DCI:±0.05% 精密分流器 DCI:±0.01% ACI:±0.1% 直流电子负载 直流电压：Urel=0.01%,k=2 直流电流： Urel=0.10%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.6.16 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 11月19日~ 11月20日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。