编号：0160-2018-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 航煤零装出厂计量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 油品调和中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （20～80）t/h |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | / |
|  |  | 公差T |  | / |  |  |  |  | 允许不确定度 | 0.2级 |
|  |  | 其他要求 |  | 0.2级 |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 1.质量流量计 |  |  | （0～120）t/h |  | 0.2级 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《航煤零装出厂》控制规范 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 环境条件 |  |  | （-40～60）℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 韦莎 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 测量过程控制规范编制满足要求，测量过程要素如测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控，测量过程不确定度评定方法正确，测量过程有效性确认方法正确，满足要求，测量过程监视状态受控正常。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年11月25日        审核员：                 企业部门代表：