编号：1191-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆市瑞斯德石油机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设 备名称 | 测量设 备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 车间 | 万能角度尺 | 256548 | (0~320)° | ±2′ | 标准角度块 MPE:±2′ | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.12.9 | √ |
| 车间 | 振动筛动态特性测振仪 | RSDC-02 | TV30 | Urel=2.5%,k=2 | 振动标准套组 Urel=0.5%,k=2 数字多用表 ACV MPE:±0.2% 中频标准振动台 频率稳定性≤0.1% | 东北国家计量测试中心 辽宁省计量科学研究院 | 2020.12.21 | √ |
| 质量部 | 直读光谱仪 | RSDC-01 | M5000 | B级 | 碳钢、合金化学分析标准物质C:U=0.002%~0.004%k=2 纯铁光谱分析用标准物质 C:U=0.002%~0.003%k=2 | 沈阳计量测试院 | 2020.12.29 | √ |
| 车间 | 磁粉探伤仪 | RSDT-02 | CJE-220 | 绝缘电阻2.7MΩ 磁化间距 50-200㎜ 提升力≥50N | 兆欧表 10级 特斯拉计 1级 | 沈阳计量测试院 | 2020.11.29 | √ |
| 车间 | 数字式超声波探伤仪 | RSDT-03 | TS-V6ei | 水平线性误差0.8% 垂直线性误差 1.3% 分辨力29dB | 超声波探伤仪检定装置 U=1×10-4,k=2 | 沈阳计量测试院 | 2020.11.29 | √ |
| 车间 | 漆膜测厚仪 | RSDC-03 | AR932 | ±(1.8%±2)μm (0-500)μm ±(2.2%±2)μm (500-1700)μm | 标准片 A级 | 沈阳计量测试院 | 2020.11.29 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深中国航发南方工业有限公司计量实验室、辽宁省计量科学研究院、沈阳计量测试院检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 11月25日全天~ 11月26日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。