编号：0102-2017-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 直流电阻测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 22.5Ω/km（±1)Ω/km |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 19GC206D《2018信号电缆成品检验操作规程7.6》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，导线阻值控制在22.5Ω/km（±1)Ω/km， 2．测量过程最大允许误差： （1）全宽范围：T=1-（-1）=2Ω/km （2）允许误差：△允=T×1/3=2×1/3=0.67Ω/km 3、测量范围推导： 被测阻值22.5Ω/km选（0-2000）Ω数字微欧计。 - 测量设备校准不确定度推导： - 允许误差0.67Ω/km =0.22Ω/km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数字微欧计/EX1-24 |  | (0~2000)Ω |  | 0.1级 |  | 121105849-008 | 2021.04.08 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0-2000）Ω，满足计量要求的测量范围22.5Ω /km的要求。 测量设备最大允许误差在200Ω档位上±0.1%，算成误差±0.2Ω，满足于测量过程最大允许误差0.67Ω/km的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：周张贤 验证日期： 2021年04月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别已代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备经检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年11月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |