测量设备溯源抽查表

编号：0102-2017-20211

| 企业名称 | 江苏通鼎光电科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 兆欧表 | EX1-07 | QZ3 | 2级 | 兆欧表检定装置 0.2级 数字高压表 交流电压： Urel=0.25%,k=2; 直流电压： Urel=0.13%,k=2; | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.4.8 | √ |
| 生产部 | 电子平台秤 | FX1-269 | SCS-5t | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置 100mg-85t：M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.5.19 | √ |
| 质量部 | 高压试验台 | EX1-02 | DGL-35 | ±0.6% | 耐电压测试仪校验仪 电压测试（kV）: Urel=0.20%,k=2;电流测试：（mA）: Urel=0.04%,k=2;时间测试（s）: Urel=0.15%,k=2;失真度测试（%）：Urel=1.2%,k=2；纹波系数测试（%）：Urel=0.74%,k=2 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.4.8 | √ |
| 质量部 | 直流电阻电桥 | EX1-68 | QJ57 | ±0.2% | 双臂电桥校验标准器 量程≥0.1Ω时： 0.01级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.4.8 | √ |
| 质量部 | 屏蔽系数测试仪 | EX1-62 | JDP-45 | ±1.5% | 数字多用表 DCV:±:0.0035%,ACV: ±0.35%,DCI: ±0.050%,ACI: ±0.10%,R: ±0.010% 游标卡尺MPE: ±0.04mm 多功能校准器MPE:DCV: ±(0.0011%-0.0018%);DCI: ±(0.01%-0.1%);R: ±(0.028%-0.05%) | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.4.8 | √ |
| 质量部 | 拉力试验机 | FX1-63 | JDL-500N | 1级 | 试验机检定装置 （40cN~100kN） MPE：±0.1% | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.4.8 | √ |
| 质量部 | LCR数字电桥 | EX3-10 | TH2821 | ±0.3% | 直流标准电阻、Urel=2*10-5 标准自感线圈 Urel=（0.05-0.3）% 多功能校准源 R: Urel=0.02% C: Urel=0.1%(1nF-10uF； Urel=0.2%(10uF -1mF） | 上海泰峰检测认证有限公司 | 2021.4.9 | √ |
| 质量部 | 数字微欧计 | EX1-24 | K1951 | 0.1级 | 直流低电阻表校准器 量程≥0.01Ω时： 0.01级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.4.8 | √ |
| 质量部 | 温湿度计 | TX1-81 | WS2021A2 | ±2℃ | 镜面露点仪 ±0.1℃；±0.2℃DP | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.4.8 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托苏州市吴江区检验检测中心、上海泰峰检测认证有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。共抽查9件，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 11 月25 日~11月 25日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。