编号：0199-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 织物pH值检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （4.0-8.5）pH ±0.2pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T7573-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 被测参数公差T=±0.2pH - 测量设备最大允许误差：△允≤ T/3 = ±0.067 pH - 测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(2-10)pH。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 酸度计/50163155 |  | PB-10 |  | ±0.02pH | 921008665-002 | 2021.05.06 |
| 计量验证记录 1. 测量设备的测量范围为（0-14）pH，满足计量要求测量范围(2-10)pH的要求； 测量设备的酸度计最大允差±0.02pH, 满足计量要求导出的△允=±0.067 pH的要求； 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年05 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年12 月08 日 |  |  |  |  |  |  |  |