受理编号：1212-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | SJZL-03阻流管底座内径测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ30 ㎜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SJZL-03阻流管底座图纸要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 1.最大允许误差：测量参数公差范围T：0.1㎜ △允≤T×1/3=0.1*1/3=0.033㎜（1/3原则）； - 2.测量范围：Φ（30.05-30.15）㎜，测量范围在两边延伸为：Φ（45.075~45.225）㎜； - 3.测量设备校准不确定度推导： - =0.033/3=0.011㎜。 法律法规要求： - 1.最大允差或精度等级：测量设备最大允许误差±0.03㎜； - 2.测量范围：Φ（30.05~30.15）㎜，选取高于直接控制限要求值的1/3原则，测量设备测量范围选取（0~150）㎜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 游标卡尺 H24569 | (0~150)㎜ |  | ±0.03㎜ |  | HX2109301202 | 2021.9.30 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量过程实际配备的测量设备的测量范围(0~150)㎜≥导出计量要求的测量范围Φ（45.075-45.225）㎜。 2、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的最大允差：±0.03mm≤导出计量要求的最大允差0.033㎜； 3、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的测量不确定度U=0.002㎜，k=2≤导出计量要求的测量不确定度U=0.011㎜，k=2。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王晖 验证日期： 2021 年 11 月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年 11月 23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |