编    号：0103-2017-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 扶正块硬度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （45±10）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，扶正块硬度硬度控制在（35--55）HRC,即（45±10）HRC 2．测量过程最大允许误差：△允=±10×（1/3-1/10）=±10×1/3=±3.3HRC, （取1/3）； 3．测量范围推导：（20-70）HRC ，测量范围向两边延伸为：（20-70）HRC 4．选择HR--150A洛氏硬度测量范围20-70HRC，设备最大示值误差为±1.5HRC , 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 洛氏硬度计 |  | HR—150A | ±1.5HRC |  | LG918004044 |  | 2019.7.10 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是（20-70）HRC，硬度计在检测即（45±10）HRC处，最大允许误差为±1.5HRC 扶正块硬度控制在（35--55）HRC，测量最大允差为±3.3HRC。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 王晓雨 验证日期：2019年10月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备检定合格； - 测量设备验证正确。 审核员意见： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |