附3:

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 202001 | 测量过程名称 | 橡胶密封垫硬度检验过程 | 测量过程规范编号 |  | CL-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 硬度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：邵氏硬度计，最大允许误差±0.5HA，U=0.3HA, k=2 测量方法：按照CL-01 《橡胶密封垫硬度检验过程控制规范》。 环境条件：常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员经培训合格后取得上岗证，，有两年以上经验。 其他影响量：无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查邵氏硬度计，校准日期：20201年09月01日，符合要求。 2、对测量过程的有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： (1)、2021年09月20日，用邵氏硬度计对橡胶密封垫进行5次硬度检验，平均值为1=68.58HA。 (2)、2021年10月26日，用邵氏硬度计对橡胶密封垫进行5次硬度检验，平均值为1=68.68HA。 该测量过程的不确定度为U=0.7HA, k=2，则： En=0.10 当En≤1时，测量过程有效。该En=0.10<1 ，测量过程有效。 确认人员：焦立朋 日期：2021年10月26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |