编号：0202-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 镜片屈光度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) | （0～10D）±0.08 m-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB10810.1-2眼镜镜片 第1部分 单光和多焦点镜片 |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：测量要求：（0～10D）±0.08m-1， T=0.16，△允=T×1/3=0.16×1/3=0.054。 2、测量范围：测量要求：（0～10D）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号 规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 焦度计 (300730) |  | LM-600P | 0.031m-1 |  | 205043517 | 2020年07月08日 （周期24个月） |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：（-20D~20D）的焦度计，满足计量要求（0～10D）； 2、测量设备：最大示值误差0.031 m-1<0.054m-1，满足导出计量要求△允的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年07月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已经过检定/校准; - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年 11 月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |