[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0230-2019-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：胜利油田嘉翔石油科技有限公司

审核员：_                               

审核日期： 2021年12月13日 上午至2021年12月14日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？

对投诉的处理情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？

企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业营业执照未发生变化。
企业组织机构没有变更。

企业产品没有增加。

企业已识别出了主要产品的测量过程16个，包括1个关键测量过程为“测定仪泄露电流检验过程”，重要测量过程3个，一般测量过程12个。已将17台测量设备，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。

   企业未收到投诉。查《2021年度测量管理体系客户满意度调查计划》和《2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》各1份，企业在2021年7月份实施了客户满意度调查工作，共发出内部客户满意度调查表6份，顾客满意度98. 9%。达到内部顾客满意度的目标值。
	管理层

办公室
质控部
销售部
采购部
研发部
生产管理部
	否

	2
	企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	企业制定了4项质量目标。

查《2021年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业6个部门进行了分解，办公室分解了质量目标3项、研发部分解了质量目标2项、生产管理部分解了质量目标4项、质控部部分解了质量目4项，采购部分解了质量目标2项，销售部分解了质量目标1项，符合要求。

查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》，已对2021年1月-11月6个部门及公司质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。
	管理层

办公室

	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	查《2021年度测量管理体系管理评审计划》，公司于2021年11月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理牟飞主持，管理者代表闫婷和办公室等各部门主要负责人汇报了2021年测量管理体系运行情况、2021年质量方针目标完成情况、2021年测量过程控制情况等，覆盖了企业6个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出进一步加强测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力等问题，已落实了整改部门、整改完成时间，指定了跟踪验证整改效果的责任人。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。
管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

办公室

	否

	4
	抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？

测量设备是否有计量确认状态标识？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境 
	查企业《测量设备台账》，使用的17台件测量设备列入体系管理，公司质控部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

查企业《测量设备台账》中，出厂编号为2568的“电子秒表”，台账中登记的检定日期为2021年07月12日，检定机构为“广东中准检测有限公司”，查该测量设备周期间隔12个月，校准证书编号为216A009150011，校准证书信息和台账相符。
现场抽查编号01、测量范围（0-25）mm的“外径千分尺”、编号519015、测量范围（0-150）mm的游标卡尺、型号规格WE-3008“液压万能试验机”，测量设备校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，信息与台账相符，均已粘贴标识。符合要求。

抽查“接地电阻表”校准证书，证书上校准日期为2021年07月12日，测量设备校准证书出具的校准结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。

查质控部现场 “温湿度计”，查已送校，校准日期为2021年7月12日。测量设备使用及环境条件，满足要求。
	生产管理部
研发部
质控部
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？


	6.4外部供方
	企业无新增测量设备和检定校准服务供方。

查《合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为10家。抽查《测量设备供方资质调查评价表》和《检测设备供方评价表》各1份，企业已对“上海精密仪器仪表有限公司”等10家测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。

查《合格供方台账》，入账的检定校准服务供方为1家。抽查检定校准服务供方 “广东中准检测有限公司”的《检定校准服务供方资质调查评价表》和《检定校准服务供方评价表》各1份，已对检定校准服务方 ““广东中准检测有限公司”的资质和能力、服务质量完成评价，符合要求。

查《测量设备台账》中企业新进1台型号规格为MUT620C、出厂编号为66889的“超声波探伤仪”，采购部未提供出该设备的供方评价记录。不符合认证审核准则条款号：“6. 4外部供方”的要求。
	采购部

质控部
	不符合01

	6
	抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1.计量确认


	    查关键测量过程“测定仪泄露电流检验过程”，测量要求的识别正确。配备的测量设备为出厂编号为996808601的“数字万用表”，已由“广东中准检测有限公司”校准，其校准证书编号为216009150009；校准日期为2021年07月12日；并查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。
	质控部

研发部
生产管理部

	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度

8.2.4测量管理体系的监视


	本年度无新增测量过程。企业编制了《测量过程控制及控制一览表》，主要产品的测量过程16个，包括1个关键测量过程为“测定仪泄露电流检验过程”，重要测量过程3个，一般测量过程12个。信息量全，对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。
查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。
查关键测量过程《测定仪泄露电流检验过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《测定仪泄露电流检验过程》进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附1《测定仪泄露电流检验过程的不确定度评定》。符合要求。
	研发部
质控部

生产管理部

	否

	8
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	查《2021年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2021年7月17日-18日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层、6个部门进行了全要素的审核，出具了《2021年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项，涉及责任部门是质控部，涉及标准条款为“8.3.3不合格测量设备”。查责任部门已进行原因分析，并制定了《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2021年7月30日前全部关闭。

审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理层

办公室
	否

	9
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系监督审核中出具1项次要不符合项。“不符合01：查质控部使用的出厂编号为519015的游标卡尺，其校准证书编号GC2007259B02，校准日期2021年07月15日，有效日期2021年07月14日，处于有效校准状态，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求。”。

经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	办公室
质控部
采购部
研发部
生产管理部
销售部

	否

	10
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业于2021年7月17日-7月18日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证不符合项均已完成了整改。

    企业2020年度测量管理体系监督审核中出具1项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。

   企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理层

办公室
研发部
质控部
采购部
销售部
生产管理部

	否

	11
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	7.3.2溯源性
计量法制要求
	企业无强制检定测量设备。企业未建立最高计量标准。企业建立《测量设备台账》，共有17台测量设备列入计量管理工作，测量设备全部委外送校至“广东中准检测有限公司（机构注册号：CNAS L0239）”进行校准。随机抽查6件，溯源符合要求。

企业无强制检定设备。企业的测量设备查Q/0500SJX 005-2018《智能原油快速脱水仪》1份、《智能原油快速脱水仪生产工艺规程》1份、《综合含水测定仪出厂检验记录》1份、《智能原油快速脱水仪出厂检验记录》1份，文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	研发部

办公室
质控部

	否

	12
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：

1）开发国内市场

2）企业形象广告宣传

3）企业进行招投标加分用。


	销售部

办公室
	否

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业主要耗能品种为电。2020年12月至2021年11月用电21800kWh，折合2.67吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产管理部
	否


 4 / 4

