编号：0034-2019-AA-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | PE 管材直径测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | DN50 (+0.05~+0.35)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T13663.2-2018 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 测量参数公差范围：Ｔ=0.30mm 导出测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±0.15×1/3 = ±0.05mm 2.测量设备校准不确定度推导： = 0.05×1/3= 0.017mm 3. 被测参数测量范围：各种规格的给水管的直径测量测量范围DN50mm，选择0-200mm的数显卡尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显卡尺 9010081 |  | 0-200mm | 0~70mm,±0.02mm |  | NC21113348A |  | 2021.11.11 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0-200）mm，满足导出计量要求的测量范围DN50mm的要求； 测量设备的校准结果U=0.01mm k=2 , 满足导出计量要求的U95允=0.017mm的要求； 测量设备0~70mm最大允许误差±0.02mm，满足导出计量要求最大允许误差±0.05mm的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年11 月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年 12 月09 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |