受理编号：1244-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 人造板材含水率检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （3-13）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB∕T 17657-2013 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 计量要求导出： T=10% 测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=10%×1/3=3.3%=±1.65% - 测量设备不确定度推导： =1.65%×1/3=0.55%% 3、测量范围推导：被测参数普通胶合板含水率要求为3%-13%，两边延伸的测量范围为（1-20）% |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 水分测量仪 MB-011 |  | MT-10 | ±1% | HC210625067 |  | 2021.06.25 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围含水率（1-20）%，满足导出计量要求的测量范围（2-30）%的要求； 测量设备最大允许误差±1%，满足导出计量要求最大允许误差±1.65%的要求； 测量设备的校准结果U=0.5% k=2 满足计量要求的U95允 =0.55%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年07 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年12 月 17 日 |  |  |  |  |  |  |  |